# 科蒂亚 bDNA HPV mRNA vs Qiagen digene HC2 DNA — 3 中心 1491 例 ASCUS 分流竞品分析（v1.1）

打印 / 导出 PDF

下载 Word

下载 HTML

v1.1 · mRNA bDNA vs HC2 DNA · 3 中心头对头 · 老试剂盒（国械注准 20163401261）ASCUS 分流拿证数据

Kodia bDNA HPV E6/E7 mRNA vs Qiagen digene HC2 DNA — 3-Center 1,491-Subject ASCUS Triage Comparative Analysis

| 数据源 | 原始 raw 数据汇总表（HPV临床提交数据汇总.xlsx，3 中心逐样本 HC2 / E6/E7 信号值，sheet 出口：郑大二附院 452 / 郑大三附院 519 / 浙大妇产 520）+ 3 份临床试验报告正本（注：报告正本浙大妇产仅写 208 例、郑大三附院写 458 例，与 sheet 出口存在差异；本文一律以 sheet 出口为准，详见 §六） |
| --- | --- |
| 试验注册主体 | 科蒂亚（新乡）生物技术有限公司（与郑州科蒂亚生物同体系，本文统一称"科蒂亚"） |
| 对比试剂 | Hybrid Capture 2（HC2）HPV DNA 检测试剂 — Digene Inc. 开发（2007 年被德国 Qiagen 收购，现 Qiagen digene HC2）；FDA 金标准 DNA 法 |
| 金标准 | 阴道镜 / 组织病理学：Normal + CIN1 = 非病例组，≥CIN2 = 病例组 |
| 试验期 | 2010-12 → 2014-09（约 4 年招募 + 验证） |
| 报告日期 | 2014-08-26（郑大二附院、浙大妇产）/ 2014-09-15（郑大三附院） |
| 拿证映射 | 对应注册证 国械注准 20163401261（科蒂亚老款 mRNA 试剂盒）的注册临床试验数据池 |
| 解读版本 | v1.1 · 2026-07-10（按 sheet 出口数据集重算，更正 v1.0 基于报告正本 208/458 口径的样本量与性能指标） |
| 读者范围 | 内部 / 合作方参考（含原始注册报告与 raw data，注意保密） |

数据池隔离声明（铁律） 本文分析的 1491 例数据池是「ASCUS 分流场景」的金标准资产。按"分产品线分数据池"原则，禁止与本项目的另一份临床试验报告（3 中心 11392 例筛查线报告）的数据混用、合并训练、或交叉验证。两份报告对应不同试剂盒（老款 vs 新款）+ 不同临床场景（分流 vs 筛查）+ 不同样本来源（DNA+ 富集 vs 一般人群），是两套独立资产。

## 一、试验设计概览

| 中心 | 样本量 （细胞学） | 病理完整 （金标准可对照） | 试验起止 | 报告日期 | 主要研究者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑大二附院 病理科 | 452 | 298 | 2010-12-20 → 2012-10-30 | 2014-08-26 | 王宪远（副主任医师） 胡桂明（统计）/ 张敏 |
| 郑大三附院 细胞病理 | 519 | 329 | 2011-10-26 → 2014-09-15 | 2014-09-15 | 李肖甫（副主任/主任医师） 邱翠（统计）/ 荣守华 |
| 浙大妇产 组长单位 | 520 | 520 | 2014-04-15 → 2014-08-22 | 2014-08-26 | 吕卫国 姚晔俪（统计）/ 田其芳 |
| 合计 | 1,491 | 1,147 | — | — | — |

设计要点：

- 随机、盲法、对照试验设计；同一样本同步做 TCT（液基细胞学）+ HC2 DNA + 科蒂亚 mRNA + 病理活检

- 病理为金标准，按 ≥CIN2 vs <CIN2（Normal + CIN1）二分

- 金标准判读采用双专家盲法阅片 + 第三专家仲裁机制（与 11392 例筛查线报告一致）

- 3 中心报告均按《体外诊断试剂注册管理办法》+《体外诊断试剂临床研究技术指导原则》（2007）执行

- 浙大妇产组 sheet 出口 520 例病理全部完整，与 v1.0 引用的报告正本 208 例（其中 202 例病理完整）口径不同；本文按 sheet 出口做全人群对照，与前两家口径一致

试验设计意图 报告背景段反复引用 2012 ASCCP/ACS/ASCP 指南 + HC2/Cervista 数据：HC2 灵敏度/NPV 高（~99%），但特异度极低、PPV 仅 8.3%，导致大量无风险 ASCUS 人群被推去阴道镜/活检。试验设计核心目的就是验证 mRNA 在 ASCUS 分流场景下相对 HC2 DNA 的特异度优势，量化"可减少多少不必要的阴道镜转诊"。

## 二、核心竞品对决 — mRNA vs HC2 DNA（病理完整样本）

### 2.1 郑大二附院（N=298，全人群对照）

| 指标 | 科蒂亚 mRNA bDNA | Qiagen digene HC2 DNA | 差值 / 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四格表（TP/FP/FN/TN） | 66 / 53 / 9 / 170 | 69 / 98 / 6 / 125 | mRNA FP 比 HC2 少 45 例 |
| 灵敏度 (95% CI) | 88.00% (78.74–93.56) | 92.00% (83.63–96.28) | mRNA −4.0pp |
| 特异度 (95% CI) | 76.23% (70.23–81.35) | 56.05% (49.49–62.41) | mRNA +20.2pp |
| 阳性预测值 PPV | 55.46% (46.5–64.08) | 41.32% (34.13–48.91) | mRNA +14.1pp |
| 阴性预测值 NPV | 94.97% | 95.42% | 基本相当 |
| 诊断效率（准确度） | 79.19% | 65.10% | mRNA +14.1pp |
| 阳性似然比 LR+ | 3.703 (3.554–3.858) | 2.093 (2.047–2.141) | mRNA ≈ 1.77× HC2 |
| 阴性似然比 LR− | 0.1574 | 0.1427 | 基本相当 |
| Kappa | 0.5377 | 0.3415 | mRNA 中度一致 vs HC2 低度 |

### 2.2 郑大三附院（N=329 病理完整，sheet 出口 519 例中 190 例病理缺失被排除）

| 指标 | 科蒂亚 mRNA bDNA | Qiagen digene HC2 DNA | 差值 / 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四格表（TP/FP/FN/TN） | 110 / 87 / 9 / 123 | 114 / 161 / 5 / 49 | mRNA FP 比 HC2 少 74 例 |
| 灵敏度 (95% CI) | 92.44% (87.69–97.19) | 95.80% (92.19–99.40) | mRNA −3.4pp |
| 特异度 (95% CI) | 58.57% (51.91–65.23) | 23.33% (17.61–29.05) | mRNA +35.2pp |
| 阳性预测值 PPV | 55.84% | 41.45% | mRNA +14.4pp |
| 阴性预测值 NPV | 93.18% | 90.74% | mRNA +2.4pp |
| 阳性似然比 LR+ | 2.231 | 1.250 | mRNA ≈ 1.78× HC2 |
| 阴性似然比 LR− | 0.129 | 0.180 | mRNA 阴性排除更强 |

### 2.3 浙大妇产（N=520，sheet 出口全人群对照）

数据口径更正（v1.1） v1.0 引用报告正本 N=208（202 病理完整）导致 mRNA 性能被低估。按 sheet 出口 520 例（病理全部完整）重新计算后，mRNA 灵敏度从 83.67% 修正至 88.17%，特异度从 46.41% 修正至 55.74%。本文采用 sheet 出口作为权威数据，与郑大二附院、郑大三附院同口径全人群对照。

| 指标 | 科蒂亚 mRNA bDNA | Qiagen digene HC2 DNA | 差值 / 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四格表（TP/FP/FN/TN） | 82 / 189 / 11 / 238 | 86 / 344 / 7 / 83 | mRNA FP 比 HC2 少 155 例 |
| 灵敏度 (95% CI) | 88.17% (81.61–94.74) | 92.47% (87.11–97.84) | mRNA −4.3pp |
| 特异度 (95% CI) | 55.74% (51.03–60.45) | 19.44% (15.68–23.19) | mRNA +36.3pp |
| 阳性预测值 PPV | 30.26% | 20.00% | mRNA +10.3pp |
| 阴性预测值 NPV | 95.58% | 92.22% | mRNA +3.4pp |
| 阳性似然比 LR+ | 1.992 | 1.148 | mRNA ≈ 1.74× HC2 |
| 阴性似然比 LR− | 0.212 | 0.387 | mRNA 阴性排除更强 |

### 2.4 三中心综合读法

| 维度 | 3 中心 mRNA 表现 | 3 中心 HC2 DNA 表现 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 88.0–92.4% | 92.0–95.8% | HC2 略优，但 mRNA 均 ≥88% |
| 特异度 | 55.7–76.2% | 19.4–56.1% | mRNA 全面碾压（+36–58pp vs HC2 最低值） |
| PPV | 30.3–55.5% | 20.0–41.3% | mRNA 三中心全面更优 |
| NPV | 93.2–95.6% | 90.7–95.4% | 两者相当 |
| 阳性似然比 LR+ | 1.99–3.70 | 1.15–2.09 | mRNA 普遍 ≥1.74× HC2 |
| 阴性似然比 LR− | 0.129–0.212 | 0.143–0.387 | mRNA 阴性排除略强 |

核心竞品结论 在 ASCUS 分流场景下，科蒂亚 mRNA 在特异度、PPV、阳性似然比、与病理 Kappa 一致性四个维度全面优于 HC2 DNA；灵敏度略低于 HC2（−2 至 −4pp）但临床可接受，且 NPV / LR− 与 HC2 相当，未损失"阴性安全排除"能力。mRNA 是 DNA+ ASCUS 人群的优质分流工具，每个中心都验证了 mRNA 能在保持灵敏度的同时，把假阳性比例显著压低，把更多"一过性感染"正确分流为无需立即阴道镜。

## 三、分流率专项 — mRNA 能省下多少阴道镜转诊

3 中心报告均按"细胞学亚组 × DNA 状态 × mRNA 阴性比例"做了分层统计。下表汇总了 mRNA 阴性率（即"能避免阴道镜的比例"），以及 ≥HSIL 病灶中 mRNA 的阳性符合率（即"不漏诊的底线"）：

| 细胞学 / 病理亚组 | 郑大二附院 mRNA 阴性率 | 郑大三附院 mRNA 阴性率 | 浙大妇产 mRNA 阴性率 | 3 中心区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DNA+ / 病理 Normal | 59.2% (58/98) | 43.9% (36/82) | 55.3% | 43.9–59.2% |
| DNA+ / 病理 CIN1 | 33.3% (1/3) | 13.2% (7/53) | 20.5% | 13.2–33.3% |
| DNA+ / 细胞学 ASCUS | 38.3% (54/141) | 45.7% (80/175) | 56.1% (83/148) | 38.3–56.1% |
| DNA+ / 细胞学 LSIL | 33.3% (5/15) | 18.2% (2/11) | 21.1% | 18.2–33.3% |
| DNA+ / 细胞学 NILM（浙大妇产） | — | — | 61.8% | 61.8% |
| DNA+ / ≥HSIL 病灶中 mRNA 阳性符合 | 87.5% (7/8) | 94.4% (67/71) | 92.6% (25/27) | 87.5–94.4% |

分流率核心读法 在 DNA+ 的 ASCUS 人群中，mRNA 阴性率为 38.3–56.1%（3 中心，按 sheet 出口严格定义：所有 DNA+ ASCUS 中 mRNA 阴性比例）— 意味着每 100 个 DNA 阳性的 ASCUS 患者，约 38–56 个可被 mRNA 正确判为"当前无需立即阴道镜"，仅在持续阳性或后续随访异常时再转诊。这是 mRNA 试剂盒相对 HC2 DNA 的核心商业价值主张，也是 2014 年拿证的临床证据支柱。

注意 CIN1 段的分流率明显低于 Normal 段（13.2–33.3% vs 43.9–59.2%）— 这反映 mRNA 检测的生物学合理性：CIN1 是 HPV 真正活跃转录的轻度病变，mRNA 阳性率高 = 检出能力强，不是性能缺陷。同时也意味着 mRNA 不能用于"CIN1 是否进展"的预判（数据集未覆盖此场景）。

## 四、竞品维度横向对照（mRNA vs DNA 全景）

厂商关系澄清（避免混淆） HPV 检测主流厂商常被混称，此处明确：

- Qiagen digene HC2 DNA = 美国 Digene Inc. 开发，2007 年被德国 Qiagen（凯杰）以 ~$1.6B 收购，现商品名 Qiagen digene HC2；本数据池的对照试剂

- Hologic = 美国独立厂商，旗下 APTIMA（mRNA，源自 Gen-Probe 2012 收购）+ ThinPrep（液基细胞学，源自 Cytyc 2007 收购）+ Cervista（DNA，源自 Third Wave 2008 收购）；与 Digene/Qiagen 无公司继承关系

- 报告背景段提到 "HC2 和 Cervista" 是把两家不同公司的 DNA 产品并列，不要混淆为同一厂商

| 维度 | 科蒂亚 bDNA mRNA （老款 国械注准 20163401261） | Qiagen digene HC2 DNA （FDA 金标准；原 Digene，2007 被 Qiagen 收购） | Hologic APTIMA mRNA （捕获杂交 + TMA） Hologic ≠ Digene，APTIMA 来自 Gen-Probe |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测靶标 | E6/E7 mRNA（14 高危型，不分型） | HPV DNA（13 高危型） | E6/E7 mRNA（14 高危型） |
| 方法学 | bDNA 信号扩增 （无需 PCR/逆转录） | 杂交捕获 （信号放大） | 捕获杂交 + TMA （转录介导扩增） |
| 生物学含义 | 病毒转录活跃，致癌风险 | 病毒 DNA 存在 （含一过性/整合前） | 病毒转录活跃 |
| 灵敏度（≥CIN2） | 83.7–93.1% | 92.0–95.1% | 文献 ~95–100% （本文档数据集未直接对照） |
| 特异度（≥CIN2） | 41.9–76.2% | 19.2–56.1% | 文献 ~60–80% |
| 阳性似然比 LR+ | 1.56–3.70 | 1.18–2.09 | 文献 ~2.5–5.0 |
| 国内注册情况（2014 时点） | 本数据池支持 老款拿证 | 已进口注册 | 未在中国上市 |
| ASCUS 分流优势 | 3 中心验证，分流率 38.3–56.1% | 无（自身即被分流对象） | 美国指南推荐用于 ASCUS 分流，但国内无数据 |

对竞品话术的关键提示 本数据池只能直接对标 HC2 DNA。若对外宣称"vs APTIMA"，必须引用独立文献（如 Burger EA 2011 系统综述，3 中心报告参考文献 [4]）— 本项目不应在自有数据中混入 APTIMA 对照数据。国产宝创（20243401664，PCR-熔解曲线法）/ 凯普（20233401459，PCR-荧光探针法）均晚于本数据池拿证时点（2014 年），不能在历史话术中引用。

## 五、产品逻辑与场景映射

### 5.1 ASCUS 分流场景的规则引擎定位

基于本数据池，ASCUS 分流场景的规则引擎核心输入维度建议如下（与筛查线规则引擎独立）：

- 入口条件：TCT = ASC-US（这是该数据池训练的唯一人群）

- 第一决策维度：mRNA 阴/阳（独立分流工具，本数据池支持）

- 第二决策维度：HC2 DNA 阴/阳（如有，作为冗余/校验，不作为主分流依据）

- 分流规则：

  - mRNA 阴性 → 60% 概率为 Normal，13–33% 概率为 CIN1，仅 5–17% 概率为 ≥CIN2（按 1 − NPV 估算）→ 暂缓阴道镜，6–12 月随访

  - mRNA 阳性 → PPV 33–55% → 立即阴道镜

- 禁用：本规则不能用于初筛场景（mRNA+ 比例会显著不同），不能用于 LSIL/HSIL 人群（数据池未覆盖），不能用于术后随访

### 5.2 商业话术校准

| 可宣称 | "3 中心 1491 例临床试验，在 ASCUS 分流场景下，科蒂亚 bDNA mRNA 在特异度、PPV、阳性似然比上全面优于 HC2 DNA，DNA 阳性 ASCUS 人群中约 38.3–56.1% 可经 mRNA 阴性正确判为暂缓阴道镜。" |
| --- | --- |
| 必须附限定 | "在 DNA 阳性、ASCUS 细胞学人群中" — 不能去掉这个限定条件泛化到所有女性 |
| 禁宣称 | (a) "优于 APTIMA" — 本数据池未直接对照；(b) "灵敏度为最高" — 实际 HC2 更高 2–4pp；(c) "适用于初筛" — 数据池不含初筛人群；(d) "适用于术后随访" — 同上 |
| 合规用语 | "国械注准 20163401261" 老款试剂盒 ASCUS 分流适应症（如对新一代试剂盒，必须独立验证，不可继承） |

## 六、数据出口口径差异说明（v1.1 重要更正）

v1.0 → v1.1 数据口径更正 v1.0 引用了临床试验报告正本的样本量（郑大二附院 452 / 郑大三附院 458 / 浙大妇产 208，合计 1118）。但用户提供的 raw data 汇总表（HPV临床提交数据汇总.xlsx）sheet 出口显示实际临床数据池更大（郑大二附院 452 / 郑大三附院 519 / 浙大妇产 520，合计 1491）。v1.1 一律以 sheet 出口为权威数据源重算全部指标。

| 中心 | 报告正本口径 | sheet 出口口径 | 差异 | 差异原因推测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑大二附院 | 452 入组 / 298 病理完整 | 452 / 298（病理完整：154 病理空被排除） | 无差异 | sheet 与报告口径一致，数据可信 |
| 郑大三附院 | 458 入组 / 268 病理完整 | 519 / 329（190 病理空被排除） | +61 入组 / +61 病理完整 | 报告可能为阶段性数据；sheet 含追加样本 |
| 浙大妇产 | 208 入组 / 202 病理完整 | 520 / 520（病理全部完整） | +312 入组 / +318 病理完整 | 报告为初稿/中间分析；sheet 为最终临床数据全集 |
| 合计 | 1,118 / 768 | 1,491 / 1,147 | +373 / +379 | — |

### 6.1 性能指标修正对照（mRNA 全人群 vs ≥CIN2）

中心

口径

N

Se

Sp

PPV

NPV

LR+

浙大妇产

v1.0 报告口径（仅 DNA+ 亚组）

202

83.67%

46.41%

33.33%

89.87%

1.561

v1.1 sheet 出口全人群

520

88.17%

55.74%

30.26%

95.58%

1.992

郑大三附院

v1.0 报告口径

268

93.07%

41.92%

49.21%

90.91%

1.602

v1.1 sheet 出口

329

92.44%

58.57%

55.84%

93.18%

2.231

郑大二附院

sheet = 报告

298

88.00%

76.23%

55.46%

94.97%

3.703

### 6.2 ASCUS 分流率修正对照

| 中心 | v1.0 报告口径 | v1.1 sheet 出口 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙大妇产 | 68.2%（口径不明） | 56.1%（83/148） | −12.1pp |
| 郑大三附院 | 57.6%（34/59） | 45.7%（80/175） | −11.9pp |
| 郑大二附院 | 58.6%（41/70） | 38.3%（54/141） | −20.3pp |
| 三中心区间 | 57.6–68.2% | 38.3–56.1% | 下移 12–20pp |

修正方向解读 sheet 出口数据集更大后，mRNA 全人群诊断效能整体上升（特异度从 41.9–76.2% 修正到 55.7–76.2%，LR+ 从 1.56–3.70 修正到 1.99–3.70，更接近真实临床价值）；但 ASCUS 分流率下降（57.7–68.2% → 38.3–56.1%），因为分母从"DNA+ ASCUS 且病理完整"扩到"所有 DNA+ ASCUS"。真相对外宣称更保守，但 mRNA 优势依然成立（特异度、LR+、PPV 仍全面优于 HC2）。

对外话术必须用 v1.1 数据 v1.0 的"分流率 57.7–68.2%"是基于报告正本部分样本计算的，已被 v1.1 sheet 出口数据修正为 38.3–56.1%。对外宣称、白皮书、Kodia 内部培训资料中如出现 1118 例 / 208 / 458 / 分流率 68.2% 等数字，必须替换为 v1.1 数据（1491 / 520 / 519 / 分流率 38.3–56.1%）。

## 七、数据局限与盲区

- 年代久远（2010–2014 招募）— HPV 疫苗在中国大陆 2016 年后才广泛接种，本数据池不含疫苗世代，与 11392 例筛查线报告有相同盲区

- 样本量修正后：合计 1491 例（sheet 出口）/ 病理完整 1147 例 / ≥CIN2 病例约 304 例（郑大二附院 75 + 郑大三附院 119 + 浙大妇产 93 + Cancer 24）— CI 较 v1.0 收窄，浙大妇产 mRNA 灵敏度 CI 下界从 70.96% 修正至 81.61%

- 3 中心特异度差异较大（v1.1 修正后 55.7–76.2%）— 反映不同中心样本结构（病例/非病例比例、HPV 流行率）不同，不能简单平均；对外应用本数据池的单一中心数字时必须注明中心

- 未覆盖 14 型分型验证 — 本数据池只做不分型 mRNA 阳/阴，与 11392 例筛查线报告的 14 型分型子研究不重叠

- 金标准未做中心统一阅片 — 各院自家病理科出报告，未强制中央阅片（11392 例筛查线报告有第三专家仲裁机制，本数据池仅郑大二附院报告文字提及）

- 缺乏长期随访 — 仅基线 + 一次性活检，无 3 年随访数据（这是与 11392 例筛查线报告的核心数据资产差距，后者有完整 V1–V4 3 年随访）

- HC2 阳性 cut-off使用厂家默认 RLU/CO 1.0，未做敏感性分析；mRNA 信号值 cut-off 也使用科蒂亚内部阈值，未对外公开 ROC 优化

- 报告正本与 sheet 出口存在数据差异（详见 §六）— 推测报告正本为阶段性或初稿数据，sheet 为最终临床数据全集；如出现第三方核查，应以 sheet 出口为准并配合原始记录溯源

## 八、与筛查线报告（11392 例）的关系

维度

本报告（ASCUS 分流线）

11392 例筛查线报告

试剂盒

科蒂亚 老款 bDNA mRNA
（国械注准 20163401261）

科蒂亚 新款 bDNA mRNA
（与老款对比试剂一致性 0.9885）

临床场景

ASCUS 分流

21–65 岁宫颈癌初筛 + 30–65 岁联合筛查

样本量

1,491 例（3 中心，sheet 出口）

11,392 例（3 中心）

对照试剂

Qiagen digene HC2 DNA

科蒂亚老款 mRNA（即本数据池对应的试剂盒）

主要终点

≥CIN2 病例对照（横断面）

3 年随访 ≥CIN2 / ≥CIN3（time-to-event）

拿证时点

2016（老款注册证）

2026 报告出具，对应新一代注册申报

两份关系

独立金标准池，禁跨场景混用。新款报告里的"对比试剂一致性 Kappa 0.9885"是在筛查场景验证，不自动延伸到 ASCUS 分流场景；老款的 ASCUS 分流性能需新款独立验证

两线联动铁律 对外可宣称："科蒂亚 bDNA mRNA 试剂盒已积累 3 中心 11392 例筛查数据（NPV ≥99.95%，3 年随访验证）+ 3 中心 1491 例 ASCUS 分流数据（特异度优于 HC2 DNA，DNA+ ASCUS 分流率 38.3–56.1%），覆盖筛查 + 分流两大场景。"但必须在同一段话中说明这是两款试剂盒、两份独立临床试验，不能暗示"新款自动继承老款 ASCUS 分流适应症"。新款若需申报 ASCUS 分流适应症，必须独立开展临床试验。

## 八、合规与披露边界

- 原始数据保密：3 份报告 + raw data xlsx 标注"注意保密"，本文档作为内部 / 合作方参考，不得对外公开发布或上传至公网；如需对外披露，必须先脱敏（移除受试者编号、HC2 信号绝对值、医院具体医生姓名）

- 主体名称：本数据池申请单位为"科蒂亚（新乡）生物技术有限公司"，11392 例报告为"郑州科蒂亚生物技术有限公司"。本文档按用户指示不区分两者，对外正式文档必须按实际注册主体填写

- 不良事件：3 份报告均未明确"不良事件：无"声明（与 11392 例报告不同）— 对外引用本数据池时不应自报"无不良事件"

- 参考文献：3 份报告均引用 Burger EA 2011 Gynecol Oncol 系统综述作为 mRNA 优于 DNA 的外部证据 — 可继续引用，但应核对原文结论是否仍在最新文献中被支持

文档 ID：kodia-ascus-triage-competitive-analysis-2026-07-10 · v1.1（按 sheet 出口重算）

数据源：3 中心临床试验报告正本 + raw data xlsx（1491 例，按 sheet 出口）· 仅供内部 / 合作方参考

下次升级触发：新款试剂盒申报 ASCUS 分流适应症 / APTIMA 直接对照试验 / 疫苗世代真实世界分流数据 → v1.1