# 科蒂亚 bDNA 法 HPV E6/E7 mRNA 检测试剂盒临床试验总结报告解读（v1.4）

打印 / 导出 PDF

下载 Word

下载 HTML

v1.4 · 3 中心 11392 例多中心注册临床试验 · 筛查线金标准资产 · 已以文字版正本校对补全

Kodia bDNA HPV E6/E7 mRNA Assay — Pivotal Clinical Trial Summary Interpretation (3 centers, n=11,392)

| 报告源 | 高危型人乳头瘤病毒（HPV）E6/E7 mRNA 检测试剂盒（支链 DNA 信号扩增法）筛查临床试验总结报告 · 方案号 MLD-C-19002 V06/2021-04-24 |
| --- | --- |
| 申办方 | 郑州科蒂亚生物技术有限公司 |
| 组长单位 | 浙江大学医学院附属妇产科医院（协调研究者：王新宇） |
| 参研中心 | 浙大妇产（01）+ 北京大学第一医院（02）+ 山东大学齐鲁医院（03） |
| 试验周期 | 2018-07 → 2025-12 |
| 入组规模 | 11,392 例（11,450 筛选 − 58 筛除） |
| 报告出具 | 2026-01-20 |
| 解读版本 | v1.4 · 2026-07-10（文字版正本校对补全） |
| 读者范围 | 内部 / 合作方参考 |

数据来源声明 本文档系对临床试验总结报告正本的解读归纳。所有用于注册申报、监管沟通、对外披露的数据，必须以纸质/电子签章的注册申报正本为准。

## 一、最关键 — 场景边界（数据池隔离铁律）

本报告验证的临床用途仅限以下两个筛查场景：

| 21–65 岁女性宫颈癌初筛 | N = 9,335（含 30 岁以下 307 例） |
| --- | --- |
| 30–65 岁女性宫颈癌联合筛查 | N = 8,669（与细胞学联合） |

禁跨场景使用 本数据集不含 ASCUS 分流验证、不含 CIN1/2 锥切术后随访验证。这 11,392 例构成「筛查线」独立金标准资产。按"分产品线分数据池"原则，禁止用本数据训练、校准或验证 ASCUS 分流规则、术后复发预测模型、DNA-RNA 载量差决策路径。对外宣传话术同样禁泛化到上述未验证场景。

## 二、核心诊断性能（金标准 = 阴道镜 / 组织病理学）

场景

金标准

样本量

敏感度
（95% CI）

特异度
（95% CI）

PPV

NPV

初筛
21–65 岁

≥CIN2

9,335
（病例 98）

95.92%
(89.88–98.88)

85.68%
(84.95–86.39)

6.63%

99.95%

≥CIN3

9,335
（病例 42）

97.62%
(87.43–99.94)

85.19%
(84.45–85.91)

2.89%

99.99%

联合筛查
30–65 岁

≥CIN2

8,669
（病例 39）

92.31%
(79.13–99.38)

86.08%
(85.34–86.81)

2.91%

99.96%

≥CIN3

8,669

100.00%
(71.51–100)

85.84%
(85.09–86.57)

0.89%

100.00%

关键读法 联合筛查 ≥CIN2 敏感度 92.31% 反而低于初筛 95.92% — 这并非性能退化，而是因为联合筛查限定 30 岁以上亚组、病例数仅 39 例，95% CI 宽达 79.13–99.38。两场景的 NPV 均 ≥99.95%，符合筛查类试剂"高 NPV、守假阴底线"的设计目标。

## 三、3 年随访纵向风险（time-to-event 金矿）

| 场景 | 终点 | mRNA+ 3 年绝对风险 | mRNA− 3 年绝对风险 | 总体人群绝对风险 | 相对风险 RR（95% CI） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初筛 | ≥CIN2 | 6.63% | 0.05% | 1.05% | 131.31 (48.36–356.60) |
| 初筛 | ≥CIN3 | 2.89% | 0.01% | 0.45% | 229.10 (31.54–1664.18) |
| 联合筛查 | ≥CIN2 | 2.91% | 0.04% | 0.45% | 72.10 (22.24–233.75) |
| 联合筛查 | ≥CIN3 | 0.89% | 0 | 0.13% | —（阴性 0 事件，RR 不收敛） |

3 年筛查间隔安全性 — 临床验证通过 mRNA 阴性受试者 3 年内发展为 ≥CIN2 的绝对风险 ≤0.05%、≥CIN3 ≤0.01%（初筛场景）。报告原文结论："提示 3 年筛查间隔安全"。这一条直接为"3 年复测周期"的随访管理产品逻辑提供了 III 类医疗器械多中心临床试验证据。

### 附：30 岁以下亚组（初筛，N=307，阳性 46 / 阴性 261）

试验在初筛场景下设了 30 岁以下亚组分析，结果支持现行指南"30 岁以下不建议常规 mRNA 初筛"的口径 — 数据虽好但病例数太少（≥CIN2 仅 3 例 / ≥CIN3 仅 2 例），CI 极宽。

| 终点 | 病例数 | 敏感度（95% CI） | 特异度（95% CI） | PPV | NPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥CIN2 | 3 | 100.00% (29.24–100) | 85.86% (81.42–89.57) | 6.52% | 100.00% |
| ≥CIN3 | 2 | 100.00% (15.81–100) | 85.57% (81.12–89.32) | 4.35% | 100.00% |

3 年风险：阳性 ≥CIN2 6.52% / ≥CIN3 4.35%；阴性 ≥CIN2/≥CIN3 均 0 事件（即 261 例 30 岁以下 mRNA 阴性者 3 年内无人发展为 ≥CIN2）。总体人群 ≥CIN2 0.98% / ≥CIN3 0.65%。读法：30 岁以下用 mRNA 初筛"理论可行、临床上 CI 太宽"，与现行细胞学优先策略无冲突。

### 附：细胞学 NILM 对照风险（初筛场景）

报告额外给出了"细胞学正常（NILM）"人群的 3 年风险，用于 mRNA vs 细胞学的横向比较：

- NILM 3 年 ≥CIN2 绝对风险 0.45%，相对 mRNA− 的 RR = 8.83（3.16–24.68）

- NILM 3 年 ≥CIN3 绝对风险 0.13%，相对 mRNA− 的 RR = 10.60（1.38–81.50）

读法：NILM 组的 3 年风险显著高于 mRNA− 组（RR 8–10 倍），说明 mRNA 阴性的安全性高于细胞学阴性 — 这是联合筛查场景中"mRNA 增量价值"的核心证据。

## 四、阈值设计与产品决策含义

537 例一致性验证样本中，3 例"考核试剂阳性 / 对比试剂阴性"不一致样本详情：

| 受试者编号 | 中心 | 年龄 | 考核试剂信号 | 对比试剂信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4219 | 02 北大一院 | 50 | 1.12 | −0.37 |
| 4231 | 02 北大一院 | 52 | 1.02 | −0.96 |
| 3707 | 03 山大齐鲁 | 33 | 1.78 | −0.27 |

3 例考核阳性信号值 2 例贴近阈值（1.0 一线）、1 例明显阳性（1.78）；对比试剂均落在阴性区（−0.27 至 −0.96）。报告原文解读："这种不一致情况可能与其筛查功能需具有的更高敏感性有关。"提示考核试剂检测阈值设置较低，灵敏度优先，为后续优异临床灵敏度提供技术基础。McNemar 配对检验 P = 0.0833，两种方法差异无统计学意义。

这一阈值策略直接解释了整体性能分布（初筛 ≥CIN2：假阳 1,323 例 / 假阴仅 4 例）：

- 阴性结果可信度 >> 阳性结果 — 这是筛查类试剂的设计哲学，而非缺陷

- PPV 低（初筛 6.63%）意味着 100 例阳性中仅 6–7 例真 ≥CIN2

产品决策含义 基于上述分布，下游管理系统的规则引擎应遵循：
① mRNA 阴性 → 安全退出，进入 3 年复测通道；
② mRNA 阳性 → 必须分流至 TCT / 阴道镜，不可直接告知"患癌"或作出确诊性表述；
③ 单独 mRNA 阳性的阳性预测值不足以独立支撑临床决策，必须与细胞学联合判读。

## 五、14 型高危 HPV 覆盖（亚洲流行病学一致性）

390 例分型验证人群中，14 种高危型别均有一定阳性检出：

| 型别 | 阳性数 | 型别 | 阳性数 | 型别 | 阳性数 | 型别 | 阳性数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPV 16 | 108 | HPV 18 | 61 | HPV 31 | 28 | HPV 33 | 33 |
| HPV 35 | 23 | HPV 39 | 37 | HPV 45 | 22 | HPV 51 | 42 |
| HPV 52 | 71 | HPV 56 | 36 | HPV 58 | 67 | HPV 59 | 35 |
| HPV 66 | 41 | HPV 68 | 29 |  |  |  |  |

全部满足国家指导原则"16 型 ≥100、18 型 ≥50、其他亚型 ≥20"的最低要求。HPV 52（71 例）与 HPV 58（67 例）的高频检出符合中国/亚洲人群流行病学——这两型在亚洲人群的占比远高于欧美，是产品本土化定位的关键支撑点。

## 六、与对比试剂一致性（方法学稳定性）

| 对比试剂 | 国械注准 20163401261（科蒂亚已上市 mRNA 试剂盒） |
| --- | --- |
| 纳入样本 | 537 例（考核阳性 225 + 考核阴性 312） 考核阴性 312 例细分为：可检测阴性 85 + 不可检测阴性 227；对比试剂阳性 222 / 阴性 315 |
| 阳性符合率 | 100.00%（95% CI 98.35–100） |
| 阴性符合率 | 99.05%（95% CI 97.24–99.80） |
| 总符合率 | 99.44%（95% CI 98.38–99.88） |
| Kappa 值 | 0.9885（95% CI 0.9755–1.0000） |

新老两代试剂盒检测结果高度一致。这意味着老试剂盒的历史拿证数据可作为新试剂盒的纵向延伸证据——但仍按"分场景"原则，老试剂盒若获批 ASCUS 分流适应症，不等于新试剂盒自动获得该适应症，需独立验证。

## 七、产品逻辑映射（三条可落地结论）

### 1. 年费服务包「3 年复测周期」— 有注册临床证据

3 年随访风险数据锁定复测间隔。产品口径可写："基于 3 中心 11,392 例多中心临床试验 + 3 年随访，NPV ≥99.95%，3 年筛查间隔安全性获临床验证。" 禁在同一句话中延伸到 ASCUS 分流、术后复发预测等未验证场景。

### 2. 规则引擎：mRNA 是筛查场景的独立维度

本报告证明 mRNA 检测可单独作为初筛维度使用，不一定与 TCT 绑定。在筛查场景的规则引擎设计中，mRNA 阴/阳 + 14 型分型构成独立二维输入；进入分流场景后，TCT × mRNA 四象限才是组织规则的主框架。筛查与分流是两套规则、两个数据池、两份报告，不可共用同一套决策口径。

### 3. 合规边界

报告自述"不良事件：无；存在问题及改进建议：无"——这是注册申报口径，对外监管沟通/宣传物料可引，但内部产品决策不能据此假设临床零风险。3 家中心均获伦理委员会批准，所有受试者采样前签署知情同意书。

## 八、报告盲区与待核实项

- PPV 偏低（初筛 6.63%、联合筛查 2.91%）—— 单独 mRNA 阳性预测患癌能力弱，必须联合 TCT。

- 30 岁以下亚组（307 例）CI 极宽（详见第三节附表）—— 支持现行指南"30 岁以下不建议用 mRNA 初筛"的口径，产品设计应守此界。

- 疫苗人群外推盲区—— 排除标准含"已接种 HPV 疫苗者"，本数据集不覆盖疫苗世代，后者基线风险已结构性下降，需上市后真实世界数据独立验证（详见第十一节边界提示）。

- "不良事件：无"系注册口径，真实世界使用中仍需建立上市后监测。

## 九、未覆盖场景（需独立数据池补强）

| ASCUS 分流场景 | 本报告未验证。科蒂亚已上市老试剂盒（国械注准 20163401261）历史数据可能覆盖，需独立申请并按"分场景"原则隔离使用。 |
| --- | --- |
| CIN1/2 锥切术后随访 | 本报告未验证。需医学部补充字段：分型、病理、时间戳、样本量 N ≥30、数据字典。 |
| DNA-RNA 载量差 | 本报告未涉及，且按既有原则禁入决策路径（数据不存在 + 定位冲突 + 合规反向三重墙）。仅可作为文献综述候选假说。 |

资产清单 本报告（筛查线）+ 国械注准 20163401261 历史数据（潜在 ASCUS 分流线）= 两套独立金标准池。CIN1/2 锥切术后随访、DNA-RNA 载量差等场景仍需医学部补字段后独立验证。

## 十、方法学原理（bDNA 信号扩增法）

试剂盒采用分支链 DNA（branched-DNA, bDNA）信号扩增技术检测宫颈脱落细胞样本中的 HR-HPV E6/E7 mRNA：

- 样本中靶 RNA 与特异性检测探针杂交，同时被包被板板底探针捕获，形成以靶 RNA 为夹心的"三明治"杂交体；

- 杂交体与预放大分子、放大分子杂交级联放大，再与探针标记物交联，实现靶 RNA 信号的多级放大；

- 加底物后产生化学光，由光电倍增管检测，依据光信号判定是否存在 E6/E7 mRNA。

方法学定位：bDNA 与 RT-PCR 同属核酸扩增检测，但 bDNA 通过信号级联放大（非模板扩增），不依赖逆转录与热循环，对样本质量波动更稳健；与 DNA 检测相比，mRNA 表征病毒转录活性，与宫颈病变进展风险更相关（DNA 阳性可能仅是一过性感染或病毒整合前状态）。

## 十一、入排标准与人群边界

### 入选标准

- 21–65 周岁、有性生活史的女性；

- 自愿接受宫颈癌筛查基础检测，异常者能承受阴道镜和组织病理检查；

- 自愿进行为期 3 年的随访。

### 排除标准

- 妊娠期或产后 8 周及以内；

- 有盆腔放化疗治疗史、基础研究前 12 个月内进行过宫颈切除术、或已行子宫全切术；

- 采样前 24 小时内曾使用抗真菌药膏、避孕药或宫颈冲洗液；

- 已确诊为宫颈癌前病变或宫颈癌并已接受治疗；

- 已接种 HPV 疫苗的女性（重要边界：本数据集不覆盖疫苗人群）。

人群边界合规提示 排除已接种疫苗人群 → 本数据集建立的性能基线不能直接外推到疫苗接种世代。后者基线风险已被疫苗压低（HR-HPV 感染率下降），mRNA 阳性预测值、3 年风险绝对值都需要上市后真实世界数据独立验证。对外话术"性能已临床验证"需附"在未接种疫苗人群中"的限定。

## 十二、随访设计与金标准仲裁机制

3 年随访分 V1/V2/V3/V4 四次随访节点，逻辑如下：

- V1 基线：基础检测（细胞学 + mRNA）。细胞学 ≥ ASCUS 或 mRNA 阳性 进阴道镜/病理；≥CIN2 入病例组；mRNA 阴性 且 NILM 跳到 V4；其余进 V2。

- V2 满 1 年：同样规则分流，≥CIN2 入病例组、mRNA− 且 NILM 跳 V4、其余进 V3。

- V3 满 2 年：同上，未确诊 ≥CIN2 者全部进 V4。

- V4 满 3 年（终点）：除已确诊 ≥CIN2 者，所有受试者进阴道镜/病理，按 ≥CIN2 vs <CIN2 分入病例组/非病例组。

金标准仲裁机制：组织病理学检查采用两名专家盲法阅片，不一致时讨论；讨论不能达成一致时，请第三位专家盲法阅片，取两名专家一致结果作为最终结果。

## 十三、方案修订历史（6 次版本演进）

| 版本 | 日期 | 关键修订 | 伦理批准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2018-06-13 | 原始版本 | 2018-07-05 |
| 2.0 | 2018-10-09 | 补充统计学、操作流程、遗漏 | 2018-12-20 |
| 3.0 | 2019-03-18 | 增加准确性评价及可操作性 | 2019-08-26 |
| 4.0 | 2019-10-11 | 纠正中心 2 名称 | 2019-11-04 |
| 5.0 | 2020-04-24 | 分型试剂盒去掉"可检测到"/"不可检测到"表述 | 2020-06-28 |
| 6.0 | 2021-04-24 | 增加细胞学不满意受试者试验流程 | 2021-08-03 |

读法：6 次修订反映注册临床试验的合规严谨性，方案迭代全程留痕、各版均有独立伦理批件。V6.0 即本报告引用版本；V5.0 的"去掉可检测/不可检测到阴性区分"提示早期分型口径有调整，对比新老试剂盒数据时需注意口径一致性。

## 十四、国内已上市同类产品对比

报告背景段列出了国内已批准上市的 5 款 HPV E6/E7 mRNA 检测试剂盒：

| 产品 | 注册证 | 注册人 | 方法学 |
| --- | --- | --- | --- |
| APTIMA HPV Assay | 国械注进 20183401863 | 豪洛捷 Hologic | 捕获杂交法 |
| APTIMA HPV 16 18/45 Genotype | 国械注进 20193402126 | 豪洛捷 Hologic | 捕获杂交法 |
| 科蒂亚老款（本报告对比试剂） | 国械注准 20163401261 | 郑州科蒂亚 | bDNA 信号扩增法 |
| HPV E6/E7 mRNA 基因分型 | 国械注准 20243401664 | 广州宝创 | 荧光 PCR-熔解曲线法 |
| 高危型 HPV E6/E7 区 mRNA | 国械注准 20233401459 | 广东凯普 | PCR-荧光探针法 |

读法：科蒂亚是国内唯一以 bDNA 信号扩增法拿证的厂商（其余为捕获杂交/PCR/熔解曲线），方法学差异化是合规层面的护城河；Hologic APTIMA 是进口对标，但方法学（捕获杂交）不同。竞品分析维度建议另出独立文档。

文档 ID：kodia-bdna-mrna-clinical-trial-report-2026-07-10 · v1.4

数据源：临床试验总结报告正本（方案 MLD-C-19002 V06/2021-04-24，2026-01-20 出具）· 已以文字版 Word 正本校对

下次升级触发：临床证据扩展、疫苗人群上市后数据、或场景边界调整后 → v1.5